# „Oszilloskop“
Schaltungsanalyse mittels Oszilloskop, Kenngrößen, Anstiegszeiten

Versuchsbezeichnung:		OSZ

Versuchsdatum:			08.01.2021

Abgabedatum:			22.11.2021

Beteiligte:	Gruppe C7
Kelly Mbitketchie Koudjo	5136175
Kevin Pfeifer			5131378

Laborleitung / - Betreuung:		Prof. Dr.-Ing. M. Mevenkamp
						M.Sc. Phys. H. Sander

# Ausarbeitung

## Messaufbau

Verwendet wurden folgende Geräte:

| - Oszilloskop | - BNC-Box | - Tastköpfe |
| --- | --- | --- |
| - RC-Filterschaltung | - Multimeter - Nicht-metallischer Schraubendreher |  |

## Zu Abschnitt 3.3 "Anstiegszeit ermitteln"

|  | Messwert [ns] | Unsicherheit [ns] |
| --- | --- | --- |
| x1 | -26,6 | ±2,1 |
| x2 | 70 | ±4,6 |
| ∆x | 96,6 |  |

| Anstiegszeit | Abweichung |
| --- | --- |
| t10=x1=-26,6ns t90=x2=70ns tr=t90- t10 =70ns--26,6ns =96,6ns | ∆tr=∆t102+∆t902 =2,12+4,62 =25,57 ≈±5,06ns |

Die Anstiegszeit tr beträgt 96,6ns und hat eine Abweichung von ±5,06ns zu ∆x.
tr=96,6ns ±5,06ns.

Im dem Datenblatt des Oszilloskops sind folgende Daten angegeben:

| InfiniiVision 2000 X-Series 2024A |  |
| --- | --- |
| Calculated Rise Time (10% to 90%) | ≤ 1.75 ns |
| Bandwidth | 200 MHz |

fg=0,35tr=0,351,75*10-9= 200 MHz

Eine hohe Bandbreite ist notwendig, um genaue Formen eines hochfrequenten Signals darzustellen. Ist sie das nicht, kann sie dafür verantwortlich sein, dass ein Signal nicht korrekt dargestellt wird. Ist die Bandbreite des Oszilloskopen und des Tastkopfes hoch genug, kann der Signalgenerator als Verursacher einer nicht-korrekten Darstellung bestimmt werden.

## Zu Abschnitt 3.4.1 "Widerstand"

|  | Messwert [kΩ] | Unsicherheit |
| --- | --- | --- |
| R | 1,003 | ±(0,1% v. MW+5D) |

| Absolute Unsicherheit | Relative Unsicherheit |
| --- | --- |
| ∆R=±(R*0,1%+5*100mΩ) =±(1003Ω*0,1%+500mΩ) =±(1,003Ω+0,5Ω) =±1,503Ω | ∆R=∆RR=1,503Ω1,003kΩ ≈1,4985*10-3 =0,0014985 ≈0,15% |

R=1003Ω±1,503Ω

## Zu Abschnitt 3.4.2 "Speisung durch BNC-Box"

### Nichtideale Spannungsquelle

Die korrigierte Messung von ∆y mithilfe des MATLAB-Skripts sprunghoehe.m

∆y=3,04V
∆y1=±0,14V
∆y2=±0,12V

| Sprunghöhe | Abweichung |
| --- | --- |
| h=∆y=3,04V h=3,04V±0,18V | ∆h=∆h12+∆h22 =0,14V2+0,12V2 =0,034V ≈±0,18V |

Die BNC-Box als Spannungsquelle ist für die Messung nicht ideal, da dessen Innenwiderstand Ri für einen nicht linearen Spannungsverlauf sorgt. Das folgende Schaltbild stellt die Spannungsquelle mit einem Innenwiderstand Ri dar. Da die Kondensatorspannung während des Sprungs bei 0 liegt, ist dieser vernachlässigbar.

R

R

Ri

Ri

Ua

Ua

U

U

Bestimmung des Innenwiderstands anhand des Spannungsteilers.

UUa=R+RiR
UUaR=R+Ri
Ri=UUaR-R
     =5V3,04V1003Ω-1003Ω
     ≈646,67Ω

∆Ri=∆RR2+∆hh2+∆R2
        =1,503Ω1003Ω2+0,18V3,04V2+1,503Ω2
        ≈±1,504Ω

Ri=646,67Ω±1,504Ω

### Anstiegszeit und Bestimmung der Kapazität des Kondensators

∆x=130,8µs
∆x1=±3,92µs
∆x2=±8µs

| Anstiegszeit | Abweichung |
| --- | --- |
| tr=∆x=130,8µs tr=130,8µs±17,45µs | ∆tr=∆t102+∆t902 =3,92µs2+8µs2 ≈±8,91µs |

| Kapazität | Abweichung |
| --- | --- |
| τ=RC tr=τln9 tr=RCln9 C=trRln9 =130,8µs1003Ω*ln9 ≈59,35nF | ∆C=∆trtr2+∆RR2 =8,91µs130,8µs2+1,503Ω1003Ω2 ≈±6,814% ∆C=C*∆C =59,35nF*6,814% ≈±4,04nF |

Aus dem Widerstand und der gemessenen Anstiegszeit ergibt sich die Kapazität

C=59,35nF±4,04nF

| Korrektur |  |
| --- | --- |
| Kapazität | Abweichung |
| RGES=R+Ri =1003Ω+646,67Ω =1649,67Ω ∆RGES=∆R2+∆Ri2 =1,503Ω2+1,504Ω2 ≈±2,13Ω τ=RGESC tr=τln9 tr=RGESCln9 C=trRGESln9 =130,8µs1649,67Ω*ln9 ≈36,09nF | ∆C=∆trtr2+∆RGESRGES2 =8,91µs130,8µs2+2,13Ω1649,67Ω2 ≈±6,813% ∆C=C*∆C =36,09nF*6,813% ≈±2,46nF |

Der korrigierte Wert der Kapazität lautet C=36,09nF±2,46nF

# Zu Abschnitt 3.4.3

## Anstiegszeit und Kapazität bei Speisung aus dem Oszilloskop

∆x=71,4µs
∆x1=±2,9µs
∆x2=±5,7µs

| Anstiegszeit | Abweichung |
| --- | --- |
| tr=∆x=71,4µs tr=71,4µs±6,4µs | ∆tr=∆t102+∆t902 =2,9µs2+5,7µs2 =40,9µs ≈±6,4µs |

| Kapazität | Abweichung |
| --- | --- |
| τ=RC tr=τln9 tr=RCln9 C=trRln9 =71,4µs1003Ω*ln9 ≈32,4nF C=32,4nF±2,9nF | ∆C=∆trtr2+∆RR2 =6,4µs71,4µs2+1,503Ω1003Ω2 ≈8,037 ≈±8,965% ∆C=C*∆C =32,4nF*8,965% ≈±2,9nF |

### Auswertung mit MATLAB, Least-Squares-Parameteridentifikation

| Kapazität | Abweichung |
| --- | --- |
| τ=RC C=τR =58,47µs1003Ω C=58,47µs1003Ω ≈58,3nF C=58,3nF±87,45pF | ∆C=∆R=0,15% ∆C=C*∆C =58,3nF*0,15% ≈±87,45pF |

## Vergleichende Diskussion

| Messung/Approximation | Kapazität |
| --- | --- |
| Kapazität – Anstiegszeit (BNC-Box) | 59,35nF±4,04nF |
| Kapazität – Anstiegszeit (BNC-Box, Korrektur) | 36,09nF±2,46nF |
| Kapazität – Anstiegszeit (Oszilloskop) | 32,4nF±2,9nF |
| Kapazität – Approximiert | 58,3nF±87,45pF |

Aus den ermittelten Werten geht hervor, dass die Kapazität zwischen 32,4nF und 59,35nF liegt. Der Wert aus der ersten Messung wurde bestimmt, ohne den systematischen Fehler zu korrigieren. Durch die Berechnung des Innenwiderstands Ri und eine erneute Bestimmung der Kapazität wurde der Wert 36,09nF ermittelt. Eine zusätzliche Ermittlung der Kapazität mit dem Signalgenerator des Oszilloskops als Spannungsquelle, brachte den Wert 32,4nF hervor. Eine Approximation mithilfe der Optimierfunktion lsqcurvefit() von MATLAB wurde jedoch erneut ein höherer Wert von 58,3nF, der dem ersten Messwert (BNC-Box ohne Korrektur des systematischen Fehlers) am ähnlichsten ist.

Am MATLAB-Plot ist erkennbar, dass die Datenreihe nicht vollständig ist. Die Messwerte erreichen nicht die maximale Spannung von 5V und stellen somit nicht die komplette steigende Flanke dar. Daraus lässt sich schließen, dass die Approximation zu ungenau ist, um Aussagen über den Wert der Kapazität zu machen. Stattdessen sollten die Messwerte 36,09nF und 32,4nF herangezogen werden. Es ist davon auszugehen, dass der Wert der Kapazität im Bereich der beiden Messwerte liegt.

Die gemessenen Unsicherheiten der Kapazitäten bewegen sich im Bereich zwischen ±2,46nF und ±4,04nF. Die Approximation der Kapazität liefert eine wesentlich niedrigere Unsicherheit von ±87,45pF. Die Approximation basiert auf genauen Berechnungen anhand vom Oszilloskop exportierter Messwerte, während die grafischen Messungen auf grob abgelesene Messwerte basieren. Approximierte Messwerte hängen somit nur von den Unsicherheiten der verwendeten Bauteile ab. Grafische Messwerte müssen zusätzlich mögliche Abweichungen beim Ablesen berücksichtigen.

# Anhang

## MATLAB Skript „sprunghoehe.m“

## MATLAB Skript zu 4.5.2 Parameteridentifikation

## Versuchsvorbereitung

## Durchführungsprotokoll